Установка для прецизионных измерений радиотехнических характеристик антенн

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Производитель | Год выпуска | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс автоматизированный для высокоточных измерений радиотехнических характеристик антенных систем и характеристик рассеяния объектов в СВЧ диапазоне | ФГУП «ВНИИФТРИ» | 2022 | Комплекс представляет собой совокупность антенных полигонов, размещённых в одной безэховой экранированной камере с габаритами 28,5×23,5×12,0 м и управляемых комплектом специализированного программного обеспечения. Компактный полигон на основе радиоколлиматора обеспечивает габариты рабочей зоны, в которой формируется квазиплоское электромагнитное поле 3×3 м в диапазоне частот от 0,75 до 54 ГГц (с возможностью расширения частотного диапазона до 110 ГГц). Эквивалентный уровень помеховых сигналов в компактном полигоне составляет -55…-65 дБ, а поляризационная чистота поля радиоколлиматора не хуже -30 дБ. Дополнительная трасса полигона дальней зоны обеспечивает исследования в сферическом поле на расстояниях до 16 м от источника излучения в диапазоне частот от 0,5 ГГц. Встроенные алгоритмы обработки реализуют преобразования получаемых результатов из зоны Френеля в зону Фраунгофера, а также возможность их пространственной фильтрации. Планарный сканер используется для исследований в радиационной ближней зоне излучения антенн в пределах рабочей зоны 4,2×10,0 м, а его алгоритмы обеспечивают преобразование регистрируемых распределений электромагнитных полей на апертуру антенны либо в зону Фраунгофера. Экстраполяционный полигон, совмещённый с планарным сканером, предназначен для воспроизведения единицы полного коэффициента усиления антенн с учётом параметров эллипса поляризации и обеспечивает погрешность измерений ±0,15…0,25 дБ на частотах от 0,5 до 54 ГГц. Комплекс аттестован по документам: «Полеобразующая система комплекса автоматизированного для высокоточных измерений радиотехнических характеристик антенных систем и характеристик рассеяния объектов в СВЧ-диапазоне МГФК.464655.002. Методика первичной (периодической, повторной) аттестации»; «Полеобразующая система комплекса автоматизированного для высокоточных измерений радиотехнических характеристик антенных систем и характеристик рассеяния объектов в СВЧ-диапазоне МГФК.464655.002. Программа первичной (периодической, повторной) аттестации», утвержденным генеральным директором ФГУП «ВНИИФТРИ». |
| 2. | Государственный рабочий эталон единицы коэффициента усиления измерительных антенн РЭИА-2 | ФГУП «ВНИИФТРИ» | 2001 | Аппаратура государственного рабочего эталона единицы коэффициента усиления измерительных антенн в диапазоне частот от 0,3 до 40 ГГц обеспечивает потребности в поверке, калибровке и проведению испытаний парка измерительных антенн, используемых для исследований эффективности преобразования электромагнитного поля в свободном пространстве в мощность, поступающую в фидерный тракт. Количество калибровочных и измерительных возможностей (СМС России в базе данных МБМВ), реализуемых с применением эталона: (VNIIFTRI/358, VNIIFTRI/359, VNIIFTRI/360, VNIIFTRI/361, VNIIFTRI/362, VNIIFTRI/363, VNIIFTRI/364, VNIIFTRI/365, VNIIFTRI/366). Государственный рабочий эталон аттестован в соответствии с методикой аттестации МА-132-0088-2022 «Государственный рабочий эталон единицы коэффициента усиления измерительных антенн РЭИА-2». Дата периодической аттестации 28.06.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/423622 |
| 3. | Государственный эталон единицы коэффициента усиления (эффективной площади) направленных антенн с размером апертуры до 40 см УВТ-96А | ФГУП «ВНИИФТРИ» | 2001 | Государственный эталон единицы коэффициента усиления (эффективной площади) направленных антенн с размером апертуры до 40 см УВТ-96А представляет из себя комплекс средств для исследований характеристик антенных устройств миллиметрового диапазона длин волн электромагнитного излучения. Основой эталона является микроволновый радиоколлиматор с размерами рабочей зоны Ø0,4 м в диапазоне частот до 118 ГГц. Количество калибровочных и измерительных возможностей (СМС России в базе данных МБМВ), реализуемых с применением эталона: (VNIIFTRI/370). Государственный эталон аттестован в соответствии с «Правилами ПрС №0015 содержания и применения Государственный эталон единицы коэффициента усиления (эффективной площади) направленных антенн с размером апертуры до 40 см УВТ-96А-2000». |